大庆市人民医院泥蜡疗治疗仪等医疗设备采购项目招标公告（第二次）

- 项目编号：RMYYYX2520

- 二、项目名称：泥蜡疗治疗仪等医疗设备采购项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1、必须具有独立承担民事责任的能力。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 医疗器械注册证复印件 |
| 3 |  | 医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质） |
| 4 | 经销商资质 | 企业法人营业执照 |
| 5 |  | 医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质） |
| 6 |  | 开户许可证 |
| 7 |  | 法人代表授权书 |
| 8 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 9 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 10 |  | 所投产品逐级授权 |
| 11 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 12 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 13 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 14 | 技术规范偏离表（提供佐证材料） |  |
| 15 | 所投产品彩页及产品检验报告 |  |
| 16 | 提供所投产品配置清单 |  |
| 17 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 18 | - 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 19 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 七、技术需求及数量：见附件

- 八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年4月3日至2025年4月8 日       上午9：00-11:00 下午13：30-16：00（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：2025年4月9日上午8：30，门诊四楼多功能厅，如有变化另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612940

附件1：(包一)

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价（万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泥蜡疗治疗仪 | 康复科 | 32 | 1 |  |

附件2：(包二)

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价（万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吞咽言语诊治仪 | 康复科 | 17 | 1 |  |

大庆市人民医院

2025年4月2日

附件1：

泥蜡疗治疗仪主要技术参数

一、功能：泥蜡疗治疗仪通过加热，搅拌，和熔解矿物泥蜡，将熔解后的矿物泥蜡敷于人体，达到最佳的物理治疗效果。由保温装置和熔泥装置组成：设备整体由特制不锈钢压花工艺制成，整体美观，使用时方便清洁，高温情况下不变形，安全性高，不产生异味。

二、保温装置：

1、宽：685mm±10mm

2、深：642mm±10mm

3、高：770mm±10mm

4、电机：45 W±10W

5、加热：1000 VA±10%

6、电压：230 V±10%

7、频率：50 Hz

8、电源线：3×1 mm²

9、内部保险：6.3×32- 4.5A

10、控制面板：机械式按键，高温不会出现系统瘫痪崩溃，保证设备安全稳定运行。

★11、温度范围：30℃- 85℃（数码LCD液晶屏实时显示，非压力表模糊显示）

12、温度控制：自动

13、控制精度：±2.0 ℃

★14、蜡泥按照2：8的比例混合。无味，泥蜡不分层。

★15、泥蜡通过生物学评价试验（需提供国家食品药品监督管理局出具的皮内反应、细胞毒性以及皮肤致敏试验三项生物学试验报告）

16、配备不少于10个铝制泥蜡盘

★17、配备匀速风扇，可保证内部的空气流通和温度的恒定。

三、熔泥装置

1、宽：540mm±10mm

2、深：540mm±10mm

3、高：590mm±10mm

4、电机：180W±10W

5、加热：1186VA±10%

6、电压：230V±10%

7、频率：50Hz

8、电源线：3×1mm²

9、内部保险：6.3x32-6.3A

10、控制面板：机械式按键，高温不会出现系统统瘫痪崩溃，保证设备安全稳定运行。

11、搅拌功能：连续搅拌、间歇搅拌功能、非搅拌功能。

12、非自动制作泥饼（避免自动接放系统经常出现严重的堵塞，故障率高，制作时间长，制作中途系统不能间断，不能做到随取随用，随时服务受用者的要求，大大降低使用科室工作效率，）泥饼制作数量≥40盘。熔泥到治疗时间≤30分钟。

★13、温度范围：30℃ - 110℃（数码显示）、135℃脉动真空高温消毒（数码LCD液晶屏实时显示，非压力表模糊显示）。可保证泥蜡最大程度的无菌卫生状态，避免交叉感染，保证病人安全及治疗效果。

14、温度控制：自动

15、控制精度：±2.0 ℃

16、熔泥装置具有安全保护装置，任何情况下，只要打开熔泥箱上盖，机器立即停止搅拌。关好上盖后机器恢复搅拌。

★17、物理温度显示器：即使在突然断电的情况下，物理温度显示器也能实时显示搅拌箱内温度，最大程度保证治疗便捷性。

18、配备由绝缘材料制成的阀门把手，在内部高温的状态下，保护操作者的手可安全操作。

四、电机安全

1、防止电流过载，过热、高温、防干烧、漏电、短路、接地保护等多重安全防护功能，如果电流过载，电机会关闭，在5分钟的冷却后会自动开启。

2、电流安全测试系统：可以根据甲方的用电安全要求，每周或者每月进行一次机器用电安全检测，一键式检测，安全快捷。

★五、医疗器械注册证适用范围：用于促进局部血液循环，促进上皮组织生长，软化松解瘢痕，消除肿胀，松解粘连，镇痛解痉的辅助治疗。

★六、设备生产日期为2024年6月以后。

- 备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。

附件2：

吞咽言语诊治仪主要技术参数

一、设备参数：

1.超大LCD液晶显示

2.电源、电压：230V±10%

3.电源线输入：50VA

二、功能

★1、具有诊断，治疗，言语训练，评估四大功能。

2、通过把治疗电极放置于患者颈部，对和吞咽言语功能有关的神经肌肉进行神经肌肉电声刺激，改善吞咽肌，构音肌的功能。

★3、针对和言语吞咽功能有关的神经肌肉进行电诊断,形成a指数，即调节商。

4、根据诊断结果仪器会自动生成治疗处方，实现个体化治疗。

5、利用刺激电流进行诊断及治疗，辅助发声训练。

6、配有言语训练MP3，根据诊断结果，仪器会生成针对不同患者不同功能状况的言语训练程序。

7、可同时进行言语吞咽功能的主动训练和治疗。

8、电流输出具有安全性，稳定性，患者感觉舒适。

★9、电流递增幅度：以0.1mA为单位。

10、开机自检功能，可显示错误代码。

11、安全功能：手动切断电流;特殊情况下，电流自动切断功能。

12、脉冲指示器可监视电流模式和脉冲。

13、手动释放键可触发电脉冲。

14、应用多种治疗电流：G电流、IG30电流、FM电流、T\R电流、FAS电流、IG50电流、AMF电流及MT电流等。

15、可以存储≥25个病人的治疗处方，处方程序由医生编写。

16、电极可自动转化极性，可进行单向和双向波的转化。

17、有多种适应症的治疗方案，仪器可生成电极安放的示意图。

三、适应症如下：

1.N.RECURRENS--喉返神经麻痹

2.N.LARYNGEUS  SUPERIOR--喉上部麻痹

3.APHASIA--失语症

4.DYSPHASIA --言语障碍

5.DYSARTHRIA--构音障碍

6.DYSPHAGIA -- 吞咽困难

7.N.TRIGEMINUS V--三叉神经麻痹

8.N.FACIALIS VII--面神经麻痹

9.N.GLOSSOPHARYNGEUS IX--舌咽神经麻痹

10.N.VAGUS  X--迷走神经麻痹

11.N.ACCESSORIUS XI--副神经麻痹

12.N.HYPOGLOSSUS XII--舌下神经麻痹

★四、设备生产日期为2024年6月以后。

- 备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。