大庆市人民医院脊柱内镜及配套耗材
采购项目采购公告（第二次）

项目编号：RMYYYX2544
二、项目名称：脊柱内镜及配套耗材
三、采购方式：竞争性磋商

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
      6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。投标耗材报价明细中应包含医用耗材的国家医保编码、黑龙江医保服务平台挂网价格，且投标报价不能高于平台挂网价格。并将黑龙江医保服务平台挂网价格查询的截图附到投标报价明细后面。 

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表（实质性参数需提供产品检测报告等厂家公开发布，或具有法律效力的佐证材料）

	15
	所投产品彩页和产品检验报告

	16
	提供所投产品配置清单

	17
	售后服务承诺书及质量保证协议

	18
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	19
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

七、技术需求及数量：见附件
八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年12月11日至2025年12月17日，上午9:00-11:00；下午13:30-16:00。（法定节假日除外）

公示期至2025年12月20日。
（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612940     0459-6612089 

	序号
	采购项目
	使用科室
	参照规格型号或参数
	预算单价

（元）
	数量
	备注

	1
	脊柱内镜
	骨外一科
	详见采购需求
	570000
	1
	

	2
	双极射频手术刀头
	骨外一科
	详见采购需求
	不得高于黑龙江省医保网挂网价格
	按实际使用数量
	

	3
	脊柱内窥镜手术器械-定位针
	骨外一科
	详见采购需求
	不得高于黑龙江省医保网挂网价格
	按实际使用数量
	


附件：1.采购需求一览表

2.评标细则
                        大庆市人民医院   

                        2025年12月10日
附件1:
采购需求一览表

	序号
	名称
	技术参数和规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	脊柱内镜
	一、内窥镜1支：

1.视向角≥30°  

★2.视场角≥80°  

3.镜体最大外径≤8.0mm   

4.有效工作长度≤180mm

5.手术器械通道直径≥4.3mm

6.内窥镜镜体为一体成型

二、手术器械1套、主要参数要求：

1.扩张管1支，内径≤1.5mm，外径≥4.0mm，长度≥200mm 

2.扩张管1支，内径≤4.5mm，外径≥6.0mm，长度≥200mm

3.扩张管1支，内径≤7.0mm，外径≥8.0mm，长度≥180mm

4.工作套管1支，前端斜面，后端把手能被锁定；内径≥7.5mm，外径≤9.0mm，长度≥160mm

5.工作套管1支，前端为斜面，后端把手具有锁定功能；内径≥8.5mm，外径≤10.0mm，

长度≥150mm

6.工作套管1支，前端斜面，管道外壁为螺纹，内径≥8.5mm，外径≤11mm，长度≤155mm

7.细齿扩孔钻或细齿骨锯2支，内径≥7.5 mm，外径≤9.0 mm，长度≥170mm

8.半齿扩孔钻或半齿骨锯1支，内径≥7.5 mm，外径≤9.0 mm，长度≥170mm

9.刮勺1把，直径≤4.0mm，长度≥290mm；前端弧形，刮勺总高度≥4.0mm

10.骨科通条或清洁杆1支，外径≥6.0mm，长度≤250mm

11.神经拉钩1支，直径≤3.0mm，长度≥330mm

12.剥离子1支，直径≤2.5mm，长度≥330mm

13.骨铲1支，工作端直径≤3.5mm，长度≤320mm

14.骨锤1把，工作端为可耐高温塑料

15.抓钳1把，工作端为勺型。直径≥3.5mm，工作长度≥310mm

16.抓钳2把，工作端为勺型。直径≤3.0mm，工作长度≥310mm

17.抓钳1把，工作端为带角度勺型。直径≥3.5mm，钳口上翘角度≥35°，工作长度≤325mm

18.抓钳2把，工作端为带角度勺型。直径≤2.8mm，钳口上翘角度≥30°，工作长度≤325mm

19.咬切钳1把，头端弧形上翘。弧形角度≥15°，直径≥2.6mm，工作长度≤325mm

20.弹簧抓钳1把，工作端为勺型。直径≥2.6mm，工作长度≥310mm

21.咬骨鞘管1把，直径≥4.0mm，工作长度≤320mm，钳口为40°，咬合口宽度≥2.0mm

22.咬骨鞘管1把，直径≥4.0mm，工作长度≤320mm，钳口为40°，咬合口宽度≥4.0mm

23.可拆卸式咬骨鞘管手柄1把，内置弹簧

24.能归类放置全部器械的灭菌盒1个，医用不锈钢材质

25.独立放置内窥镜的灭菌盒1个，医用不锈钢材质

三、高频/射频手术系统1套：

★1.工作频率≥1.70MHz

2.双极输出功率：切割≥90W；凝血≥70W

3.脚踏开关操作

4.运行模式为间歇加载连续运行，间隔时间≤30S

5.具有输出强度设置功能

6.设备启动时开启自检模式，发生故障进行报警提示

7.具有输出状态下声音提示和音量调节功能

四、高清内窥镜摄像及光源系统1套，参数要求：

1.采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥5英寸

2.摄像头具备≥IPX7级防水性能

3.输出分辨率≥1920*1080P

4.具备≥5种手术模式，可自定义设置手术场景

5.具备自动及手动白平衡调节功能

6.具备≥4种色调调节功能

7.具备电子放大功能

8.具备图片抓拍、视频实时刻录功能

9.具有对亮度、对比度、饱和度及锐度等对图像质量有影响的参数进行调节

10.具备增益、数字降噪、图像翻转等功能

11.具备USB接口：用于数据存储和数据导出

12.具备多种高清信号接口，支持DVI、S-video、和HDMI等

13.冷光源显色指数≥90

14.冷光源使用寿命≥20000小时

15.具有亮度调节控制功能

16.监视器≥27寸，分辨率≥1920×1080P
	1
	台
	

	2
	双极射频手术刀头
	[image: image1.png]


★1.刀头能够与医院现有高频手术系统直接连接，无需转接，方便快捷。

★2.工作长度≥400mm,套管外径≥2.8mm。足够长的工作端，可以顺利进入工作区间。

3.子针采用医用不锈钢原材料，并进行抛光处理，表面质量优异，术中不粘连组织，减少手术过程中对子针片的的擦拭和清洗。

4.内、外绝缘材料具有良好的电气绝缘性能和优异的生物相容性。

5.所有焊接工艺采用电阻焊接技术，导通性能更优良，焊接更牢靠，子针片的焊接段可承受≥22N 的拉力，能有效保证手术过程中的安全性。 

6.产品弯曲弧度大，上抬角度可达到60°，贴合纤维环的生理弧度，更易到达组织消融位置，提高消融效率。

7.子针及外套管均采用耐腐蚀防锈蚀的工艺。

8.可以根据手术的需求为特别定制个性化的刀头。

9.获得国家食品药品监督管理总局“三类注册证”。

10.符合人机工程学的手柄设计，转向灵活。

11.有效的电磁兼容性设计，不会对手术室内的其它设备产生辐射，自身也有良好的抗电磁辐射性能。

★12.临床使用范围：纤维环成形术、脊椎孔镜下各种消融、止血。
	按实际需求量
	套
	

	3
	脊柱内窥镜手术器械-定位针
	1.内径≤1.0mm

2.外径≥1.25mm

★3.工作长度≤150mm

4.前端为椭圆雏形

5.针杆上具有刻度标识

6.具有针芯和针杆结构

7.针杆为医用不锈钢材质

8.用于脊柱内镜术中穿刺定位

9.良好的触觉反馈，提升术中效率

10.匹配现有手术工具
	按实际需求量
	套
	


备  注：

1.《采购需求一览表》及《评标细则》所列内容为采购人所提采购需求，投标人应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标，为保证手术安全性，本标段内窥镜、手术器械应为同一品牌，投标设备需为2025年5月份以后生产的全新产品。

2.采购需求标注“★”的参数为实质性参数,如有任何一条不满足，取消评标资格,非“★”参数如有3条以上不符（含3条）则取消评标资格，投标人必须满足并提供招标文件规定的证明材料。若招标文件未明确要求何种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

3.投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

4.经评审合格的投标文件，评标小组按综合评审得分从高到低的顺序依次推荐1-3名中标候选人。排名第一的为首选中标候选人，以此类推第二、第三中标候选人。当出现投标人综合评审得分相等时，按下列顺序排序：“投标报价”得分高的优先；仍相同时，“技术标”得分高的优先；依然相同时，由评标委员会现场抽签确定顺序。

5.质保期及售后服务：

（1）质保期1年。

（2）售后服务：质保期免费提供售后服务和技术支持。

附件2：
评标细则
一、评审原则 
1.合法、合规原则。

2.公平、公正、科学、审慎、择优原则。

3.高分优先原则。衡量投标文件满足招标文件规定各项评审标准的程度，折算为综合得分分值，依据每个投标人的综合得分由高到低，依次确定排名顺序。

二、评审分值分配（满分100分）

1.技术标（30分）

2.商务标（20分）
3.报价标（50分）

4.评审内容（数值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入）

（1）技术标评审内容及标准（30分）

	评审项目
	分值
	评审标准

	双极射频手术刀头
	12分
	1.刀头能够与医院现有高频手术系统直接连接，无需转接，方便快捷。（1分）

2.工作长度≥400mm,套管外径≥2.8mm。足够长的工作端，可以顺利进入工作区间。（1分）

3.子针采用医用不锈钢原材料，并进行抛光处理，表面质量优异，术中不粘连组织，减少手术过程中对子针片的的擦拭和清洗。（1分）

4.内、外绝缘材料具有良好的电气绝缘性能和优异的生物相容性。（1分）

5.所有焊接工艺采用电阻焊接技术，导通性能更优良，焊接更牢靠，子针片的焊接段可承受≥22N 的拉力，能有效保证手术过程中的安

全性。（1分） 

6.产品弯曲弧度大，上抬角度可达到60°，贴合纤维环的生理弧度，更易到达组织消融位置，提高消融效率。（1分）

7.子针及外套管均采用耐腐蚀防锈蚀的工艺。（1分）

8.可以根据手术的需求为特别定制个性化的刀头。（1分）

9.获得国家食品药品监督管理总局“三类注册证”。（1分）

10.符合人机工程学的手柄设计，转向灵活。（1分）

11.有效的电磁兼容性设计，不会对手术室内的其它设备产生辐射，自身也有良好的抗电磁辐射性能。

12.临床使用范围：纤维环成形术、脊椎孔镜下各种消融、止血。（1分）

	脊柱内窥镜手术器械-定位针
	10分
	1.内径≤1.0mm（1分）

2.外径≥1.25mm（1分）

3.工作长度≤150mm（1分）

4.前端为椭圆雏形（1分）

5.针杆上具有刻度标识（1分）

6.具有针芯和针杆结构（1分）

7.针杆为医用不锈钢材质（1分）

8.用于脊柱内镜术中穿刺定位（1分）

9.良好的触觉反馈，提升术中效率（1分）

10.匹配现有手术工具（1分）

	产品规格
	2分
	耗材与设备需满足临床需求的产品规格，提供详细规格列表。

	培训方案
	3分
	供应商根据项目内容提供有针对性的培训方案，包含以下内容（1）技术培训方式；（2）配备的专职培训人员或讲师；（3）培训操作功能。每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得1分，未提供不得分。

	调试和验收方案
	3分
	评标小组根据投标人提供的调试和验收方案进行评审，（1）含调试内容及标准（2）验收制度（3）验收流程方案，每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得1分，未提供不得分。


（2）商务标评审内容及标准（20）
	评审项目
	分值
	评审标准

	合作情况
	8分
	业绩合同签订时间应自开标之日起上推两年内，与三级甲等医院签订的供货合同，有一项加1分，加满8分为止。（投标文件中须提供业绩合同，签订时间以业绩合同为准，复印件或扫描件应能辨识买卖双方公章、签订时间，并加盖供应商公章；如业绩合同不能体现以上全部内容，可提供业绩合同甲方加盖公章的证明复印件或扫描件。否则，不得分）

	维修便利性
	3分
	评标小组根据投标人提供的维修便利性情况，进行综合评分。

(1)6（含）小时内到达现场并按要求完成维修服务，得3分；

(2)6（不含）-24（含）小时到达现场并按要求完成维修服务，得2分；

(3)24（不含）-36小时到达现场并按要求完成维修服务，得1分；

(4)未提供不得分。

	供货、安装实施方案
	2分
	针对本项目特点与供货期要求，供应商编制供货安装方案（1）安装进度计划、人员安排、人员管理措施（2）安装设备、现场保护，每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得1分，未提供不得分。

	售后服务方案
	2分
	针对本项目特点与售后服务要求，供应商编制售后服务方案。（1）建立完善的售后服务管理体系，包括客户服务中心，技术支持团队及备件备件供应和服务承诺（2）维护保修内容与范围，客户回访等每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得1分，未提供不得分。

	售后服务专业人员
	2分
	对供应商针对本项目配备专业的售后服务人员，有具体的人员名单、联系电话等得2分，未提供不得分。

	售后服务时间
	3分
	承诺设备免费保修1年得1分，每增加1年得1分，最多得3分。


（3）报价标评审内容及标准（50分）
	评审项目
	分值
	评审标准

	设备投标报价
	40分
	最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。

	耗材投标报价
	10分
	最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。




