大庆市人民医院监护仪及工作站医疗设备

采购项目招标公告（第三次）

项目编号：RMYYYX2547
二、项目名称：监护仪及工作站

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
      6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表（实质性参数需提供产品检测报告等厂家公开发布，或具有法律效力的佐证材料）

	15
	所投产品彩页或产品检验报告

	16
	提供所投产品配置清单

	17
	售后服务承诺书及质量保证协议

	18
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	19
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

七、技术需求及数量：见附件

八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年12月11日至2025年12月15日；上午8：30-11：00，下午13：30-16：00（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：  0459-6612940 （医学装备科）

0459-6612089  （采购办）

 大庆市人民医院   

2025年12月10日
附件1：(包一)

	序号
	采购项目
	使用科室
	预算单价（万元）
	数量
	备注

	1
	监护工作站
	神经内科三病区
	4.5
	1
	

	2
	监护仪
	神经内科三病区
	6
	2
	


附件：

监护仪及工作站主要技术参数

一、监护工作站：

1.可联网床位数≥64张，网络连接方式：支持有线、无线、遥测及混合联网4种组网方式。

2.全息波形回顾：具有≥72小时的全息波形回顾。

3.趋势图表回顾，历史病人数据存储，报警事件存储：≥20000个历史病人数据存储，≥240小时趋势图表回顾，≥720条报警事件存储，≥720条无创血压测量回顾。

4.具有所有监测参数报警功能。

5.中央监护系统支持连接监护仪，输注泵，呼吸机，支持在中央监护系统同屏查看。

6.与医院现有监护仪匹配，如需接口，则中标方负责全部接口费用。二、监护仪：

1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥4个，监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性 ，提供监护仪主机插槽图片证明。

2.≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作，可内置高能锂电池，供电时间≥2小时。 

3.配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备。

4.监护仪主机工作温度环境范围：0～40℃。 

★5.基本功能支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

6.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。

7.心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析。

8.支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm。

9.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800ms。

10.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。

11.NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。

12.有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg。

13.支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

14.具有图形化报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

15.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警,具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能。

16.支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

17.支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。

★18.产品通过国家III类注册。

★19.产品设计使用年限≥10年。

20.基本功能模块从监护仪拔出后可作为一个独立的监护仪支持病人在转运过程中的生理监测，支持ECG，Resp，NIBP，SpO2，2通道体温，2通道有创血压的同步监测，配备显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电可达4小时，无风扇设计，更加符合医院感控要求，续航时间更长。

备注：设备生产日期均为2025年5月份以后。“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。


