
大庆市人民医院实验室中央纯水系统及

配套耗材采购项目招标公告

项目编号：RMYYYX2607
二、项目名称：实验室中央纯水系统及配套耗材
三、采购方式：竞争性磋商

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
      6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	经销商资质
	企业法人营业执照

	3
	
	医疗器械经营许可证

	4
	
	开户许可证

	5
	
	法人代表授权书

	6
	
	法人代表身份证复印件

	7
	
	投标代表身份证复印件

	8
	
	所投产品逐级授权

	9
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。

	10
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	11
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	12
	技术规范偏离表

	13
	所投产品彩页及产品检验报告

	14
	提供所投产品配置清单

	15
	售后服务承诺书及质量保证协议

	16
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	17
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

七、技术需求及数量：见附件

八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年2月14日至2026年2月27日（法定节假日除外）。上午8:30-11:00；下午13:30-16:00
（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼205室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612089  （采购办） 

0459-6612940 （医学装备科）

	序号
	采购项目
	使用科室
	参照规格型号或技术要求
	预算单价

（元）
	数量
	备注

	1
	实验室中央纯水系统
	检验科
	1000L/H
	360000
	1套
	

	2
	机械滤料
	检验科
	0.5-2mm
	5760
	按实际使用数量
	

	3
	活性炭滤料
	检验科
	16-24 目
	6930
	按实际使用数量
	

	4
	阻垢剂
	检验科
	5Kg/桶
	2565
	按实际使用数量
	

	5
	PH值调节剂
	检验科
	5Kg/桶
	450
	按实际使用数量
	

	6
	精密滤芯
	检验科
	20英寸5微米
	360
	按实际使用数量
	

	7
	反渗透膜
	检验科
	8040
	11700
	按实际使用数量
	

	8
	DI混床树脂
	检验科
	双级过滤
	4230
	按实际使用数量
	

	9
	紫外灯管
	检验科
	40W
	1170
	按实际使用数量
	

	10
	除菌滤芯
	检验科
	20英寸0.1微米
	684
	按实际使用数量
	


附件：1.采购需求一览表

2.评标细则
                    大庆市人民医院   

                     2026年2月13日
附件1:
采购需求一览表

	序号
	名称
	技术参数和规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	实验室中央纯水系统
	1.设备产水符合国家行业标准（WS/T 574-2018）临床实验室试剂用纯化水要求、中国国家标准（GB/T6682-2008）实验室用水一级标准；

2.产水水量:≥1000L/H（不同水温、不同季节）；
3.系统工艺要求：管道过滤器+原水增压泵+机械过滤+活性炭过滤+阻垢加药去除硬度+保安过滤器+平衡水箱+一级反渗透装置增压泵+一级反渗透装置+PH自动调节+二级反渗透装置增压泵+二级反渗透装置+反渗透平衡水箱+EDI模块+纯水储水箱+二氧化碳脱除装置+纯水增压泵+DI纯化柱+在线紫外线杀菌+细菌过滤器+PPh循环供水管路+用水点；
4.控制系统要求：
（1）采用触摸屏+PLC全自动控制模式及应急控制模式两套独立控制系统，触摸屏尺寸≥10英寸；

（2）水电分离式设计，控制系统及控制单元24伏安全电压输入，所有电动阀门均选用24V防水线圈；

（3）压力、流量及液位控制选用4-20毫安模拟量输出，电控系统电流、电压过载保护、相序保护功能；

（4）具有自动开关机、休眠自动冲洗运行功能，主机及纯水循环管路自动冲洗运行时间及周期均可自行调节；

5.具有远程监控功能：

控制系统可连接其他工作站直接监控设备运行状态；可通过互联网手机客户端无线远程监控；具有检验科大厅核心用纯水区域直接监控水机供水状态功能，缺水自动声光报警提示功能；

6.纯水分配及末端提纯、除菌模块一体化独立机箱设计，独立电源控制，可单独外接中央不间断电源，耗电功率≤1KW，具有市电停电后可保证持续向纯水供水管路供水功能，可与检验仪器同步运行，避免停机风险；

7.管路要求：反渗透主机管路采用SS316卫生级不锈钢材质，双面惰性气体保护焊接工艺连接，并做钝化处理；纯水供水管路选用全PPH材质，红外焊接工艺连接，循环无死角设计，管路长度、用水点阀门、水龙头配置符合现场及安装规范要求，管路承压≥1.0MPa，用水点满足压力式、自流式、自吸式三种供水方式；
8.此系统需根据现场实际情况进行设计，设备及管路具体布局及原水供水情况需实地踏查，进行原水进水水源及设备安装条件进行评估，并提供现场踏查报告，合理设计纯水处理系统，提供可行性设计方案书。

9.需提供PPH纯水循环管路安装方案书，含水点布局、PPH管路安装规范、安装计划，需提供管路安装相关平面图、系统图、路由图等相关图纸。
10.需提供纯水系统运行稳定性及水质对标本检测所带来的检测风险评估报告，并提供相应的应急预案。
11.需提供ISO15189标准认证所涉及纯水系统的相关文件及材料，并符合认证要求。
12.系统选用常规通用耗材并满足设备配套使用。（装机时需免费安装配套耗材）
13.设备生产日期为合同签订时间近半年之内。
	1
	台
	


备  注：

1.《采购需求一览表》及《评标细则》所列内容为采购人所提采购需求，投标人应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2.采购需求参数均为实质性参数,如有任何一条不满足，取消评标资格。

3.报名前必须进行现场踏勘。
4.投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

5.经评审合格的投标文件，评标小组按综合评审得分从高到低的顺序依次推荐1-3名中标候选人。排名第一的为首选中标候选人，以此类推第二、第三中标候选人。当出现投标人综合评审得分相等时，按下列顺序排序：“投标报价”得分高的优先；仍相同时，“技术标”得分高的优先；依然相同时，由评标委员会现场抽签确定顺序。

6.质保期及售后服务：

（1）质保期1年。

（2）售后服务：提供三年免费清洗消毒及技术支持服务。
附件2：
评标细则
一、评审原则 
1.合法、合规原则。

2.公平、公正、科学、审慎、择优原则。

3.高分优先原则。衡量投标文件满足招标文件规定各项评审标准的程度，折算为综合得分分值，依据每个投标人的综合得分由高到低，依次确定排名顺序。

二、评审分值分配（满分100分）

1.技术标（50分）

2.商务标（20分）
3.报价标（30分）

4.评审内容（数值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入）

	技术部分（50分）
	技术参数 (30分)
	系统主机整体一体化封闭式机柜式设计，机柜选用全不锈钢材质，整体喷漆，机柜底部安装脚轮及可调节脚杯；设备总占地面积≤3.5㎡，宽度最大尺寸≤800mm，主机运行总重量≤800Kg；（2分）
供电要求：电压：AC380V；50HZ，电压稳定。三相五线：三相火线、一零线、一地线，设备整机具有可靠接地，功率：设备运行功率≤8.0KW，水处理室要求安装独立电源控制箱。（1分）
预处理系统配置自动原水增压泵，过水部分选用卫生级不锈钢材质，采用变频控制；具有工频、变频切换功能；纯水恒压供水泵全自动控制，供水压力可调节，供水泵过水部分及供水系统配套管路接头均采用非金属材质；（1分）
预处理过滤器自动多路阀具有自动冲洗、自动运行功能，冲洗时间和周期均可调节，并具有手动冲洗功能，具有预处理过滤器冲洗时反渗透主机自动停机、冲洗结束后反渗透主机自动启动功能；（1分）
预处理系统采用加药方式去除原水硬度，具有药液添加自动提示功能，加药点管路部位需安装静态混合装置；（2分）
活性炭过滤器滤料使用椰壳活性炭填装，粒径16-24目，吸附碘值>1000mg/g；（1分）
系统具备节水功能，依据平衡水箱中水质的电导率自行调节合理的回收比，系统回收率≥70%，并在触摸屏界面显示；（1分）
系统具有漏水自动检测停机功能，设备安装有漏水自动检测电极，具有漏水时系统自动关闭自来水水源，系统自动报警停机功能；（2分）
反渗透系统要求：
双级反渗透设计，并具有一级、二级单独应急运行功能。

反渗透膜管选用无缝管、无死腔设计，膜管封头为法兰式密封，承压≥1.6Mpa；

具有反渗透主机一级与二级级间PH自动调节功能，药液添加自动提示功能；
选用的反渗透膜型号为8040型，脱盐率≥99.6%、抗污染、耐清洗；（4分）
10、触摸屏应显示以下界面：
自动运行界面：显示压力、原水电导率、反渗透出水电导率、EDI纯水电阻率、DI出水电阻率、管路回水电阻率、流量、动态液位、时间、温度等参数；

工艺流程界面：其中界面应显示各个运行单元及控制点工作状态；

故障报警及解析界面：其中具有各个控制点故障报警及相对应的故障解析；

参数设置界面：其中应具有液位、压力、水质、反渗透主机和纯水管路自动冲洗时间及周期设定和修改功能；

手动运行界面：其中应具有各个控制点及运行单元手动操作按键功能；

检修保养自动提醒功能界面：提醒使用者定期进行整机消毒、耗材更换及设备部件的保养与维护，可以自行设定维护周期并具有倒计时提示功能；

一键式化学消毒界面：包含消毒过程中的各个阶段的时间，及消毒过程中报警提示功能；（4分）

11、具有纯水水质超标自动排放报警功能，水质超标时系统自动打开旁路排放阀，避免不合格水进入下一级；（2分）
12、储水装置：配备纯水储水箱，采用SS316不锈钢材质，有效容积≥1000L，内外镜面抛光处理，配备呼吸空气过滤器、自动清洗装置、溢流U型水封，内部做钝化处理；水箱具有自动排空、纯水自动更新功能，排放周期及排放时间可在触摸屏界面调节；（2分）
13、具有在线灭菌、抑菌功能，细菌清除率：100%；内毒素清除率：≥99%。具备反渗透主机、EDI、纯水管路一键式自动化学清洗、消毒功能；（3分）
14、系统纯水供水端安装二氧化碳脱除装置，并且不会对纯水造成其他二次污染；（2分）
15、系统配备备用纯水添加装置，可实现外来备用纯水自动添加至纯水箱，且保证用水点水质符合相关标准要求；（2分）

	
	产品规格 (1分)
	设备与耗材需满足实际使用要求，选用的耗材为常规通用产品，规格满足设备配套使用，提供详细规格列表。

	
	产品质量保证措施(2分)
	投标人提供的产品质量保证措施，包括以下内容：(1)本项目产品质量检验报告；(2)本项目产品质量承诺。未提供不得分。

	
	培训方案 (1分)
	投标人提供的培训方案，包括以下内容：(1)技术培训方式；(2)配备的专职培训人员或讲师；(3)培训操作功能。

	
	可行性工艺及方案（5分）
	此系统需根据现场实际情况进行设计，具体布局及原水供水情况需实地勘察，进行原水进水水源及设备安装条件进行评估，并提供现场勘察报告，合理设计纯水处理系统，提供可行性设计方案书。按照需求提供的得5分，不提供不得分

	
	纯水管路安装方案书（6分）
	提供PPH纯水循环管路安装方案书，含水点布局，PPH管路安装规范、安装计划（需提供管路安装相关平面图，系统图，路由图等相关图纸）的得6分，缺少一项扣1分，扣完为止，不提供或未提供图纸不得分。

	
	应急预案（2分）
	提供纯水系统稳定性及水质对标本监测所带来的检测风险评估报告，并提供相应的应急预案，按要求提供的得2分，不提供不得分。

	
	认证标准（3分）
	提供ISO15189认证标准所涉及纯水系统的相关文件及材料的得3分。不提供不得分。

	商务部分（20分）
	供货方案（2分）
	结合本项目实际需求，供应商须提供针对本项目的实施方案，方案包括：1、供货人员安排、供货时间计划；2、备品配件供应措施；3、包装方式；4、运输计划；所提供的方案中每有一处缺陷（缺陷是指凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、没有具体说明）的扣1分，扣完为止，不提供不得分。

	
	设备安装方案

（3分）
	结合本项目实际需求，供应商须提供针对本项目的实施方案，方案包括：1、安装调试方案、安装符合行业规范；2、安装调试计划及工期；3、培训方案；4、常见故障处理；所提供的方案中每有一处缺陷 （缺陷是指凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、 地点区域错误、内容缺失、没有具体说明）的扣1分，扣完为止，不提供不得分。

	
	售后服务

（5分)
	投标人提供的售后服务方案，包括以下内容：
(1)响应时间售后服务方案：承诺提供7×24小时快速响应服务，接到客户故障报告后，1小时内给予初步反馈，工作日内2小时内到达现场(非工作日视情况尽快安排)，确保问题及时解决，满足得1分；
(2)本土化服务：黑龙江省内有合法注册的服务机构，并设立配件库及省域内具有生产厂家专职的售后服务人员安排；(2分)。
(3)售后服务保修：承诺设备免费保修1年，每增加一年免费保修得0.5分，最高得2分。

	
	合作情况(10分)
	投标品牌具有全国三级甲等综合医院成功案例(医院下设分院或社区服务中心等除外)。每提供一份清晰可见的投标品牌的成交合同复印件或现场照片并后附案例供核实用户联系电话，得1分，最多得10分。

	投标报价（30分）
	设备报价得分

(20分)
	最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×价格权值。

	
	耗材报价得分

(10分)
	最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×价格权值。




