大庆市人民医院电子支气管镜采购项目招标公告（第二次）

项目编号：RMYYYX2637
二、项目名称：电子支气管镜
三、采购方式：院内竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
      6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表[实质性参数需提供产品检测报告，产品技术要求（办理产品注册时投交的材料），或具有法律效力的佐证材料]

	15
	所投产品彩页及产品检验报告

	16
	提供所投产品配置清单

	17
	售后服务承诺书及质量保证协议

	18
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	19
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求及数量：见附件

七、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本，每页均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年6月10日至2026年6月12日（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼205室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

九、咨询电话：0459-6612089  （采购办） 

0459-6612941 （医学装备科）         
附件1：(包一)

	序号
	采购项目
	使用科室
	预算单价

（万元）
	合计

（万元）
	数量
	备注

	1
	电子支气管镜
	呼吸二科
	40
	40
	1
	


  大庆市人民医院   

2026年6月9日
附件1
电子支气管镜主要技术参数

一、图像处理器


★1.主机为一体化图像处理器。

2.主机显示屏分辨率≥1920*1080。

3.操控平台：≥4英寸触控操作平台。

4.图片、录像文件的分辨率≥2880*1620。

5.具有≥2种图像画面形状选择功能。

6.主机具备≥6个USB输入接口，标配≥32GB USB存储器。

7.数据导出：通过USB接口可将录像视频、病例图像、报告导出到外接USB存储器。

8.电子放大：具备。 

9.自动增益控制（AGC）：可调，且支持自动调光。

10.对比度：≥4级可调。

11.色调调节：能对“红色”、“绿色”、“蓝色”、饱和度色调进行调节。

12.测光模式：可选平均、峰值、自动。

13.轮廓增强：≥4级可调。

14.构造增强：具备。

15.血液强化（IHb）：0-4级可调。

16.具有窄带成像功能。

17.兼容同品牌的先端LED型电子内窥镜接入。

18.自定义按键功能：具备。
19.具有DVI、SDI两种高清信号输出方式，输出接口各2个，共4路输出，可通过转接头兼容其他常规信号接口接入。

20.DVI、SDI视频输出接口输出视频分辨率≥1920*1080。

21.能够兼容同一品牌内窥镜接入使用，应至少包括电子鼻咽喉镜、电子支气管镜、消化道内窥镜。

22.供电方式：具备电池供电同时还可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。

二、检查型儿童支气管镜

1.成像原理：高清电子成像技术，通过电缆传输图像、通过导光光纤连接内窥镜冷光源照明。

2.采用锥形先端部结构设计，能够实现低阻力插入，更有效地深入组织，提升诊疗的精准度与效率。

3.主软管外径≤2.8mm，器械通道内径≥1.2mm。

4.插入部有效长度≥600mm，插入管有白色刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。

5.视场角≥120°。

★6.景深：≥2-100mm。

7.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥210°，向下弯曲≥130°，配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。

8.操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°。

9.插入管具有被动弯曲功能，减少粘膜损伤。

10.吸引按钮顺时针防脱落设计。

★11.操作手柄具有≥4个独立的电子功能按键。

12.产品结构含电气插头和导光插头，电气插头可用于连接防水盖后全浸泡清洗消毒。

13.连接方式：手柄连接一体式数据导线软管，连接产品与显示端。与操作手柄无需连接安装，转接线可耐受浸泡消毒。

14.操作部防水等级：IPX7。

15.消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。

16.电子支气管镜≥1条。

17.医用内窥镜图像处理器≥1台。

18.高清图文工作站≥1套。
19.高清医用监视器≥1台。
20.台车≥1台。
21.设备生产日期为合同签订日期半年之内。
备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。

附件2

设备质保期内质量问题处置条款

 1. 质量问题认定：本条款所指质量问题，为设备在质保期内，因产品自身设计、生产、原材料、装配等非人为因素、非采购方操作不当、非外力损坏导致的故障、性能不达标、无法正常运行等问题，不包含采购方人为损坏、违规操作、不可抗力造成的设备故障。

2. 维修及不合格认定：设备出现上述质量问题后，供货方需在接到采购方故障通知后，按合同约定时限指派专业人员开展免费维修工作；若经一次性维修后，设备仍无法达到合同约定的技术参数、使用标准及正常临床运行要求，经双方共同核验，即应判定为质量问题。供货方接到通知后拒绝进行核验的，视为认可采购方单方对质量问题的判定结果。
3.影响诊疗时长认定：设备经维修后故障仍然持续，导致采购方相关临床诊疗项目无法正常开展、诊疗工作被迫中断，累计影响时长达到3个工作日及以上的，即触发本条款后续处置规则。

4. 处置方式执行：满足以上情形的，采购方有权自主选择以下任一处置方式，供货方须无条件配合执行：

选择一：解除合同并退货，供货方需在采购方提出解除合同及退货要求后，即视为原合同解除并在约定时限内全额退还采购方已支付的全部设备款项，同时负责设备拆卸、运回等全部事宜并承担相关费用。如给采购方造成损失，供货方还应按照实际损失数额进行赔偿。

选择二：更换全新合格设备，供货方需在约定时限内，免费为采购方更换同型号、全新且符合国家及合同质量标准的合格设备，完成设备的运输、安装、调试及验收，确保设备立即投入正常临床使用。如给采购方造成损失，供货方还应按照实际损失数额进行赔偿。

5. 质保期限延长：若处置方式为更换全新设备，则质保期应以新设备更换完成，验收合格之日起重新计算。


