大庆市人民医院支架系统等高值耗材采购项目招标公告（第三次）

一、项目编号：RMYYYX2642
二、项目名称：支架系统等
三、采购方式：院内竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1.必须具有独立承担民事责任的能力。
    2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
      6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	有效医疗器械注册证复印件（含变更文件）

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。投标报价明细中应包含医用耗材的国家医保编码、黑龙江医保服务平台挂网价格，且投标报价不能高于平台挂网价格。并将黑龙江医保服务平台挂网价格查询的截图附到投标报价明细后面。 

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表[实质性参数需提供产品检测报告，产品技术要求（办理产品注册时投交的材料），或具有法律效力的佐证材料]

	15
	所投产品彩页和产品检验报告

	16
	售后服务承诺书及质量保证协议

	17
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	18
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件


说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

七、技术需求及数量：见附件

八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本，每页均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、其他要求

（一）投标供应商必须将所投产品带到评标现场供评委直观评审，未带所投产品，取消评标资格；

十、报名须知
（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年7月6日至2026年7月8日上午8：30-11:00 下午13：30-16：00（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼205室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十一、咨询电话：0459-6612941

                  0459-6612089
 大庆市人民医院   

2026年7月3日

附件：

包一：
	序号
	采购项目
	使用科室
	预算价格
	技术参数
	备注

	1
	支架系统
	介入科等
	32850元
	详见附件1
	

	2
	一次性使用颅内血栓抽吸导管
	介入科等
	15200元
	详见附件2
	

	3
	一次性使用颅内血栓抽吸导管
	介入科等
	19800元
	详见附件3
	

	4
	微导丝
	介入科等
	4000元
	详见附件4
	

	5
	导丝
	介入科等
	4227元
	详见附件5
	

	6
	输送导管
	介入科等
	9800元
	详见附件6
	

	7
	取栓支架
	介入科等
	23000元
	详见附件7
	

	8
	微导管
	介入科等
	5000元
	详见附件8
	

	9
	一次性使用血压传感器
	介入科等
	292元
	详见附件9
	

	10
	微导管
	介入科等
	2700元
	详见附件10
	

	11
	微导管
	介入科等
	3850元
	详见附件11
	

	12
	导引延伸导管
	介入科等
	4275元
	详见附件12
	

	13
	球囊扩张压力泵
	介入科等
	447元
	详见附件13
	

	14
	导丝
	介入科等
	850元
	详见附件14
	

	15
	腔静脉滤器
	介入科等
	14500元
	详见附件15
	

	16
	微导管
	介入科等
	5300元
	详见附件16
	


附件1：
支架系统主要技术参数

适用范围及性能：用于因颅内动脉粥样硬化狭窄而罹患TIA或中风的患者。

结构及组成：该产品由支架和输送系统组成。支架由镍钛合金制成，两端各有4个铂铱合金不透射线标记；输送系统由外导管和内导管组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。有效期三年。

支架设计：激光雕刻开环

支架金属构成：镍钛合金

释放方式：自膨

标称直径：2.5mm—4.5mm

支架长度：9mm—20mm

短缩率：2.4%—7.1%

显影标记：铂铱合金，远近端各4个，边缘渐细。

灭菌方式：环氧乙烷

项目要求：以上参数需全部满足

附件2：

一次性使用颅内血栓抽吸导管主要技术参数

1.适用范围：颅内血栓抽吸导管适用于对颅内大血管阻塞（颈内动脉、基底动脉和椎动脉的颅内段，大脑中动脉-M1段、M2段）继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通，而且必须在症状发作的8小时内。

2.规格范围（外径）：4F-8F，全面满足LVO、Mevo、静脉窦血栓等抽吸需求；

3.规格范围（内径）：0.060英寸-0.088英寸；

4.规格范围（有效长度）：100cm-150cm；

5.灭菌方式：环氧乙烷；

6.配件要求：套装内包含长鞘及导航鞘芯，导航鞘芯远端渐变锥形设计，头端高柔弹性材料，减少血管损伤，提高手术安全性；

7.使用要求：高到位多节段设计，平稳过渡更易抵达远端血管，头端超柔顺材料，轻松过眼动脉；抗负压柔韧头端，大负压抽吸不变形；

项目要求：以上参数需全部满足

附件3：
一次性使用颅内血栓抽吸导管主要技术参数
1.适用范围及性能:颅内血栓抽吸导管适用于对颅内大血管阻塞(内动脉、基底动脉和椎动脉的颅内段，大脑中动脉-M1段、M2段)继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通，而且必须在症状发作的8小时内。

2.规格范围(外径):4F-8F，全面满足LVO、Mevo、静脉窦血栓等抽吸需求；

3.规格范围(内径):0.060英寸-0.088英寸；

4.规格范围(有效长度):100cm-150cm;

5.灭菌方式:环氧乙烷；

6.使用要求:必须兼容院内现有卒中介入用导丝导管等神介材料；

7.24 小时提供技术支持服务；

8.配件要求:套装内包含长鞘及导航鞘芯，导航鞘芯远端渐变锥形设计，头端高柔弹性材料，减少血管损伤，提高手术安全性；

9.使用要求:高到位多节段设计，平稳过渡更易抵达远端血管，头端超柔顺材料，轻松过眼动脉:抗负压柔韧头端，大负压抽吸不变形。

10.循证医学证据最低标准:100%的患者达到1C12B级再通(一把通率82％)，94.1%获得mTICI≥2C级再通(一把通率70.5％)，73.5%获得mTICI3级再通无颅内出血和其他并发症，显出良好的安全性和有效性、在10m长的完金性闭塞中，0.088口径抽吸导管的印为100%  VS  6F抽吸导管的FPE为40%，在20mm长的ICA闭塞中，0.088大口径抽吸导管的两次通过中成功率100％VS 6F抽吸导管27％

项目要求：以上参数需全部满足

附件4：

微导丝主要技术参数
1.适用范围及性能:神经介入治疗或诊断中使用的血管内手术用微导丝，尤其适用于远端血管以及高度迁曲血管病变，扭矩操控性能1:1。

2.微导丝结构及组成:由芯丝、绕丝、连接部组成。

3.灭菌方式:环氧乙烷，一次性使用

4.直径要求:0.010英寸-0.014英寸

5.长度要求:200cm

6.涂层要求:PTFE涂层(非亲水涂层)。

7.使用要求:匹配院内现有神介微导管，辅助卒中介入通路建立。

8.头端要求:直头/可塑形，1gf以下超软头端，最大限度保护远端细小血管不被刮伤，穿孔风险低。

9.24小时提供技术支持服务

项目要求：以上参数需全部满足

附件5：

导丝主要技术参数
1.适用范围:该产品用于选择性导引和定位导管以及外周和神经血管内其他介入器械，用于远端迁曲血管通路的建立。

2.结构组成及特性:该产品由导丝、扭控器和导引器组成。导丝由芯丝、铂金线圈、镍钛合金管组成，导丝近端表面被聚四氟乙烯包覆，远端表面涂有亲水涂层。通过对通体核心丝和海波管的升级，提供灵活操控性，包括优秀的扭控形柔顺的跟踪性。多种硬度规格和头段类型适应不同临床要求，在各类复杂术式中从容到位。

3.临床性能及使用要求:相较于原神经导丝产品头端塑型保持力以及头端柔软度均提升至少20%以上，有效减少重复塑型。(匹配在院产品颅内支架系统Atlas等神介产品使用)。

4.药物涂层:聚偏氟乙烯

5.标称直径及长度:0.010英寸一0.014英寸/215cm--300cm

6.头端:标准型/直头/45°预塑形/柔软型/支撑型/交换导丝

7.灭菌方式及灭菌有效期:环氧乙烷/3年

项目要求：以上参数需全部满足

附件6：

输送导管主要技术参数
1、集6F长鞘与8F导引导管优势于一身，0.088″超大内径，相比6F导管兼容更多的器械，减少双侧多次穿刺；

2、输送阻力小，多节距编织，过弯能力强，顺应性好，最高能到位C4；

3、柔软无创的头端，不易造成痉挛和血管夹层；

4、稳定、超强的近端支撑性，尤其适合血管迂曲、III型主动脉弓等复杂解剖入路；

5、三层大内腔结构，兼容6F中间导管、三微导管，四微导管系统，为治疗器械提供更优异的通过性；

6、提供三种配件，Y阀，短纹止血阀及扩张器，可大大节约手术时间、简化操作流程；

7、导管自带加强丝，输送丝自带卡爪以保证术中强支撑要求。

项目要求：以上参数需全部满足

附件7：

取栓支架主要技术参数
1.适用范围：该产品预期用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓，从而恢复血流。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物（IV t-PA）或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。

2.结构及组成：该产品末端镍钛合金预成形部分在输送过程中是可折叠的。在预成形部分的头端需要有不锈钢线圈提供额外支撑，在末端有高清不透射线的铂钨合金线圈。系统整体有亲水涂层，便于系统穿过微导管。

3.使用要求（释放方式）：自膨式

4.规格范围（标称直径）：3.0mm—6.0mm

5.规格范围（支架有效长度）：15mm—40mm

6.显影标记：远近端通体均显影

7.灭菌方式：环氧乙烷，一次性使用，货架有效期3年。

项目要求：以上参数需全部满足

附件8：

微导管主要技术参数
1.神经介入用微导管。

2.管身尺寸：兼具0.010/0.014/0.017/0.021/0.027等全部神经介入通过内径。

3.兼容涂层：亲水涂层，疏水涂层，PTFE涂层，磷酸胆碱聚合物等神经介入产品全部涂层。

4.有效长度：150cm

5.头端要求：直型，MP型，J型等多种预塑弯型。

6.显影标记：远近端通体均显影

7.灭菌方式：环氧乙烷，一次性使用，有效期3年。

项目要求：以上参数需全部满足

附件9：

一次性使用血压传感器主要技术参数
1.适用于测量动脉血压和静脉血压。                                                                                                 

2.符合不同型号监护仪使用。

3.包括灌注器、电缆线、灌注阀、传感器芯片、压力腔后方盖、调零三通、有孔堵帽、传输管路和保护套。

4.耐受酒精、碘伏擦拭。

5.外壳材质：耐高温、耐冲击。

6.灭菌要求：环氧乙烷灭菌

7.效期要求：≧24个月

8.一次性医用灭菌包装，包装材料为透明可视，密封无破损。                                                             

9.包装有清晰标识、不易脱落的标识，包括：产品名称、规格型号、生产日期、失效日期、灭菌方式、生产批号、生产企业信息，二维码。标明为已灭菌产品、注册证编号、结构配件、储存条件。                                                               

10.包装抗压防潮，适配运输存储。

项目要求：以上参数需全部满足

附件10：

微导管主要技术参数
1.适用范围/预期用途:该产品适用于支持和辅助导丝进入冠状动脉;另外还可用于向冠脉及外周血管中注射或输入对照介质和/或液体和/或栓塞材料

2.结构及组成/主要组成成分:微导管由管身、示标、座以及嵌段聚酰胺应变释放套管组成，带有支撑芯棒。管身内层为聚四氟乙烯，中层为金属丝编织网，外层为聚氨酯聚合物及嵌段聚酰胺材料;导管远端表面带有亲水涂层

3.灭菌方式及有效期:环氧乙烷，3年及以上

4.标记点:2个铂铱标记

5.规格要求及范围:110cm-170cm，1.7F-2.6F。

6.头端要求:钝锥形，远端外径1.7F,近端外径2.3F。

7.管身及内径要求:带侧孔，兼容0.014英寸导丝 0.018英寸导丝

项目要求：以上参数需全部满足

附件11：

微导管主要技术参数
1.适用范围：冠脉血栓抽吸导管适用于去除/抽吸冠状动脉血管中的血栓，改善血流。

2.产品性能、结构及组成：冠脉血栓抽吸导管由抽吸导管、延长管、两通阀、注射器、过滤筛与通管芯丝六部分组成。抽吸导管近端具有鲁尔接头，可连接配件，远端设有不透线的示标，抽吸导管远端带有亲水性涂层。

3.灭菌方式及有效期:环氧乙烷，3年及以上。

4.标记点:1个铂铱标记。

5.规格要求及范围:140cm，6F-7F,3种长度导丝腔设计50/120/200mm，0.044英寸圆形抽吸腔。

6.头端要求:铂铱清晰显影。

7.管腔要求:抽吸腔近端内径0.044″，抽吸腔面积0.94mm²。

项目要求：以上参数需全部满足

附件12：

导引延伸导管主要技术参数
1.与导引导管配合使用，用以进入冠状动脉从而便于放置介入装置

2.该产品由引导节段、海波管和手柄组成。远端导引节段由树脂材料制成，扁平编织段由304V不锈钢制成，附有聚四氟乙烯内衬。近端杆由304V不锈钢制成，近端杆涂有疏水涂层。导管远端导引节段和近端杆之间由连接环(铂/铱)连接而成。导管头端20cm范围内涂有亲水涂层。

3.产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用

4.管身变径设计，有侧孔。

项目要求：以上参数需全部满足

附件13：

球囊扩张压力泵主要技术参数
1.用于PTCA手术中，对球囊进行充盈及收缩。
2.包装无破损；包装上需清晰印有产品名称、规格型号、生产批号、生产日期、失效日期、生产厂家名称、地址、联系方式等标识。

3.容量:30ML;最大加压:30ATM标称压力。

4.球囊加压装置由泵体组件和手柄组件组成，泵体组件由泵体、压力表、耐压管、0型圈和鲁尔锁定接头组成，手柄组件由手柄、齿条拉杆、螺纹端盖、衬套、弹簧和活塞组成。

项目要求：以上参数需全部满足

附件14：

导丝主要技术参数
1.该产品主要用在进行经皮腔内血管成形术的过程中，用于到达或通过目标血管，在血管结构内提供通路，便于诊断或介入器械的置换，并起到区分血管的作用。

2.产品组成:该产品主要由芯丝和绕丝组成。远端芯丝为镍钛合金，近端芯丝为304V不锈钢。头端绕丝为不透射线的铂/镍。导丝的远端部分覆盖聚亚氨酯护套和亲水涂层。

3.灭菌方式：环氧乙烷，一次性使用。

4.规格要求：直径覆盖0.014/0.018/0.035英寸，长度包含260cm。

5.头端要求：直头、双弯、J型等

6.适用于复杂和钙化病变，强支撑作用，具有处理极端病变的能力。

项目要求：以上参数需全部满足

附件15：

腔静脉滤器主要技术参数
1.腔静脉滤器及其导引系统

2.刺钩限位器具备高度稳定性，抗位移性，抗穿孔性

3.需要有专门的输送系统

4.技术要求:兼具永久性与可回收（90天）特性。

5.系统组成:预先装在弹筒内的滤器、弹筒套管、带有止血阀和侧口管的导引鞘、扩张器、长推送器、短推送器。

6.采用钴铬合金制成,并被预先装在双路径弹筒内以通过颈静脉或锁骨下静脉路径植入。

7.适用血管直径：13-30mm

项目要求：以上参数需全部满足

附件16：

微导管主要技术参数
1.适用范围/预期用途:该产品适用于支持和辅助导丝进入冠状动脉;另外还可用于向冠脉及外周血管中注射或输入对照介质和/或液体和/或栓塞材料

2.结构及组成/主要组成成分:微导管由管身、示标、座以及嵌段聚酰胺应变释放套管组成，带有支撑芯棒。管身内层为聚四氟乙烯，中层为金属丝编织网，外层为聚氨酯聚合物及嵌段聚酰胺材料;导管远端表面带有亲水涂层

3.灭菌方式及有效期:环氧乙烷，3年及以上

4.标记点:2个铂铱标记

5.规格要求及范围:110cm-170cm，1.7F-2.6F。

6.头端要求:外径头端0.42mm，长度135/150cm。

7.管身及内径要求:带侧孔，兼容0.014英寸导丝 0.018英寸导丝

项目要求：以上参数需全部满足



