大庆市人民医院CT机房辐射防护、核磁室屏蔽采购项目招标公告

项目编号：RMYYYX2648
项目名称：CT机房辐射防护、核磁室屏蔽采购项目
三、采购方式：院内竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、必须具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	企业资质
	企业法人营业执照（需带有辐射防护工程经营范围）

	2
	
	建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质

	3
	
	有效安全生产许可证

	4
	
	开户许可证

	5
	
	法人代表授权书

	6
	
	法人代表身份证复印件

	7
	
	投标代表身份证复印件

	8
	投标报价包括人工、运输、税费、运杂费等所有费用，不予额外增加任何费用。报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价

	9
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	10
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	11
	售后服务承诺书及质量保证协议

	12
	国家企业信用信息公示系统截图

	13
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	14
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件



	15
	项目总要求详见工程需求表。


说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求及数量：见附件

七、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本，每页均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年7月15日至2026年7月17日，上午8：30-11：00，下午13：30-16：00。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼205室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知
（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

九、咨询电话：0459-6612941（医学装备科）  

0459-6612089（采购办）
附件1：(包一)

	序号
	采购项目
	使用科室
	预算单价（万元）

	1
	CT机房辐射防护
	CT室
	13

	2
	核磁室屏蔽
	核磁室
	25


  大庆市人民医院   

2026年7月14日
CT机房辐射防护工程需求表
	序号
	名称
	描述、规格
	单位
	要求

	1
	平开铅门
	铅门尺寸1000mm*2100mm
	组
	医护通道平开防护小门：防护当量≥4mmPb，门体屏蔽严实，与墙体防护等级匹配。

	2
	自动铅门
	电动门机组，铅门尺寸2100mm*2300mm
	组
	患者通道电动推拉主防护门：防护当量≥4mmPb，门洞净宽≥2.1m、净高≥2.3m；门体为整体一体式屏蔽结构，无拼接漏射区域，医用级不锈钢饰面。

	3
	铅窗
	铅玻璃尺寸1200mm*800mm
	组
	1.机房与控制室隔离观察铅玻璃：防护当量≥4mmPb，尺寸≥1200mm×800mm。

2.铅玻璃无气泡、无杂质、无裂纹，透光均匀；四周采用加宽铅框与墙体屏蔽层搭接密封，杜绝窗边漏射，保证整体屏蔽连续性。

	4
	顶面防护
	顶面防护含辅材，安装，人工
	㎡
	1.机房全域吊顶屏蔽层防护当量≥4mmPb，满铺全覆盖，支撑结构牢固，无下垂、无变形。

2.吊顶范围内灯具开孔、喷淋点位、风口开孔、检修口开孔，全部采用同当量屏蔽套管、屏蔽盖板配套封堵，确保吊顶整体屏蔽完整性。

3.顶面防护面积约42.53㎡±10%

	5
	墙面防护
	墙面防护含辅材，安装，人工
	㎡
	1.墙体：整体屏蔽防护当量≥4mmPb，满铺屏蔽层，基面平整，无空鼓、无开裂、无射线漏点。

2.孔洞屏蔽处理：所有穿墙管线孔、空调孔洞、设备预留孔、电缆沟位置，均采用阶梯式屏蔽封堵工艺，全方位封堵射线散射通道，无防护死角。

3.墙面防护面积约92.05㎡±10%

	6
	辐射安全联锁
	
	项
	安装双路信号安全联锁控制系统，精准适配飞利浦Spectral CT Plus设备通讯协议，与主机系统无缝联动，实现防护门未完全闭合禁止设备出束、设备工作异常自动断电联锁保护功能，适配设备光谱扫描、连续扫描全工况联锁需求。

	7
	警示防护系统施工
	
	项
	1.配套安装机房电离辐射警示标识、设备工作红色警示灯，设备扫描作业时常态点亮警示。

2.安装机房门外防护状态显示屏，实时同步防护门闭合状态、设备待机/扫描工作状态。

	8
	防护施工验收核心指标


	
	项
	整体屏蔽工程施工完成后，适配飞利浦Spectral CT Plus超低剂量光谱成像及满负荷扫描工况，机房屏蔽体外0.3m处周围剂量当量率≤2.5μSv/h，所有墙体、地面、吊顶、门窗、孔洞点位无射线泄漏，完全满足该机型医用光谱CT机房辐射屏蔽验收标准。

	9
	施工用材及工艺要求


	
	项
	1.所有辐射屏蔽用材为全新原厂正品，防护参数达标，材质均匀，无缺损、无厚薄不均问题。

2.所有屏蔽拼接、封堵、搭接工艺规范，整体防护体系连续、完整、无断点，满足医用高端CT机房辐射屏蔽专项施工标准。

	10
	供货、施工、工期要求


	
	项
	1.近三年内同类三甲医院 256 排CT机房防护、核磁屏蔽工程施工业绩≥5项

2.总工期：25天

3.施工全过程封闭管理，降噪、防尘，不影响医院门诊正常运营；成品保护，完工全面清洁。


256CT防护项目整体要求：1.本机房针对飞利浦Spectral CT Plus光谱CT机房辐射屏蔽防护专项施工内容，不含土建改造、室内装饰、环评、控评等附加内容。

2.适配设备：飞利浦Spectral CT Plus光子计数光谱CT，设备支持100kVp超低剂量光谱成像、常规多档位高压扫描，所有防护施工。
3.完全匹配该机型满负荷连续扫描、光谱成像射线辐射特性，满足设备长期稳定运行屏蔽要求。

4.执行标准：严格遵照 GBZ 130-2020《医用X射线诊断放射防护要求》、GB/T 18871《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》。

5.本项目为固定总价包干合同，包含人工、主材、辅材、运输、焊接、打磨、防腐、降噪、检测、资料、税费、质保、清运、成品保护等所有费用。

6.质保期1年（含整体工程）。发生故障货物到达现场后48小时内更换完毕。

7.投标人必须踏勘现场，充分理解飞利浦Spectral CT Plus机房施工要求，踏勘风险自行承担。

8.工程结束后需通过预评、控评和环评报告，如未通过，将不予验收，由中标方承担一切费用。
核磁室屏蔽工程需求表

	序号
	名称
	描述、规格
	单位
	要求

	1
	屏蔽主体
	木龙骨框架
	㎡
	六面体全焊接结构，氩弧焊连续密封，板材搭接宽度≥10mm，整体屏蔽效能10MHz–130MHz≥100dB，127.7MHz≥120dB，绝缘电阻大于3000Ω。

木龙骨框架138㎡±10%。
阻燃防潮屏蔽衬板46㎡±10%。
地面绝缘防潮隔离层46㎡±10%。
屏蔽壳体采用0.55mm 铜板（含铜量≥99.99%）183㎡±10%

	
	
	阻燃防潮屏蔽衬板
	㎡
	

	
	
	地面绝缘防潮隔离层
	㎡
	

	
	
	屏蔽壳体采用0.55mm 铜板（含铜量≥99.99%）
	㎡
	

	
	
	屏蔽传导金属框及双层铍铜密封系统
	套
	

	
	
	500×500屏蔽检修口（带屏蔽密封）
	套
	

	2
	屏蔽门窗及观察窗系统
	1200×2100人员手动屏蔽小门
	套
	无磁不锈钢全密封，洞口1400*2200。优质实木阻燃包框，配双层铍铜弹片密封系统、全域导电搭接，无磁无涡流，屏蔽效能与墙体壳体等效

	
	
	1000×2100辅助手动屏蔽小门，
	套
	优质木材包框优质实木阻燃包框，无磁不锈钢密封结构，全套双层铍铜导电密封系统，缝隙零泄漏。

	
	
	1600×1000屏蔽观察窗
	套
	优质实木阻燃包框，整体满焊双层铜网夹层紫铜网屏蔽玻璃，玻璃与窗框、墙体导电连续无缝隙，整窗屏蔽效能≥100dB，与机房壳体屏蔽性能完全一致，无频段衰减。

	3
	空调通风、失超、桥架屏蔽系统
	三路一体式屏蔽截止波导窗
	套
	三路一体式无磁蜂窝截止波导窗，一体式焊接成型；蜂窝无磁高导电材质，波导深度≥25mm，截止频率≤40MHz；10MHz-130MHz 屏蔽效能≥100dB，127.7MHz≥120dB；通风量匹配机房设计工况，窗框与屏蔽铜板满焊密封，无射频泄漏、无铁磁涡流干扰。

	
	
	DN150无磁不锈钢失超管
	m
	采用原厂专用成套管路，管材全段无铁磁；穿墙配专用射频波导屏蔽封堵及完整等电位接地，等电位铜带≥35mm²，屏蔽接地电阻≤2Ω；管道外包≥75mm 低温保温层，敷设坡度≥0.3% 坡向室外，弯管半径≥1.5 倍管径；室外排气口离地≥3.8m，集成防雨、防虫、防倒灌装置，磁体侧配套原厂爆破膜泄压组件；整套系统满足 3.0T 超导磁体失超泄压规范。

DN150无磁不锈钢失超管16m±10%。

	
	
	无磁铝合金屏蔽桥架
	m
	高精无磁铝合金材质，磁导率μr≤1.01，全程穿墙位置专用屏蔽封堵、切断射频耦合路径，全屋统一全笼等电位连接，无涡流、无磁场干扰、无射频泄漏，适配3.0T梯度磁场高频切换工况。

无磁铝合金屏蔽桥架16m±10%。

	4
	电路、滤波、无磁照明系统
	五路独立MRI专用滤波、无磁穿管、无磁灯具开关插座、信号屏蔽滤波整套工程

	项
	采用五路独立MRI专用电源滤波器，强弱电、设备电、照明电、插座电、信号电完全独立分组滤波，适配飞利浦3.0T设备供电标准；所有滤波器为医用核磁专用频段滤波，有效抑制工频及高频杂波干扰，杜绝成像条纹伪影；全程采用无磁阻燃穿管、无磁固定配件，所有灯具、开关、插座、面板均为核磁专用无磁产品，材质磁导率μr≤1.01，无涡流、无磁场畸变干扰；所有强弱电、信号管线穿越屏蔽壳体位置做专用屏蔽封堵、等电位搭接，实现电气全屏蔽闭环，包含整套系统敷设、接线、屏蔽、滤波、调试、检测、验收配合全部工序

	5
	无磁装饰、梯度降噪系统


	顶面无磁铝扣板+50mm吸音岩棉
	㎡
	采用纯无磁医用铝扣板，整体磁导率μr≤1.01，表面防静电、抗菌、耐腐蚀、不产生涡流磁场；内置50mm高密度阻燃吸音岩棉，专为核磁梯度高频切换噪音设计，有效吸收低频、高频共振噪音，板面拼接严密无松动，杜绝震动异响干扰设备成像。

顶面无磁铝扣板+50mm吸音岩棉46㎡±10%。

	
	
	墙面抗菌无磁装饰板+墙面吸音岩棉
	㎡
	核磁专用高强度抗菌无磁装饰板，零导磁、零涡流、防潮防霉、医用A级抗菌标准，适配洁净医疗环境；板后满铺高密度阻燃吸音岩棉，全域覆盖无空腔，有效削弱梯度工作振动噪音及室内回声，板材固定配件全部采用无磁专用固件，无任何磁性干扰源。

墙面抗菌无磁装饰板+墙面吸音岩棉78㎡±10%。

	
	
	无磁防静电医用地板
	㎡
	超高纯无磁通体防静电材质，相对磁导率 μr≤1.01，无任何金属导磁骨架；面层不起尘、耐磨防滑，防静电性能符合 GB/T36340-2018，表面电阻 10⁶～10⁹Ω；地板铺设平整、接缝严密，全域导电导通稳定，配套专用无磁导静电接地铜箔，杜绝静电堆积干扰磁场均匀度。

无磁防静电医用地板46㎡±10%。

	
	
	传导板检修屏蔽柜，嵌入式安装于屏蔽墙体
	套
	柜体框架与机房0.55mm 高纯无氧紫铜屏蔽壳体四周连续氩弧焊满焊，保证屏蔽笼导电连续无射频断点；柜门配全周铍青铜弹性簧片密封，内置一体式传导滤波面板，集成多路电源、梯度、射频专用EMI滤波器，全部穿墙线缆经滤波隔离；10MHz～130MHz 屏蔽效能≥100dB，127.7MHz≥120dB；柜体配套≥35mm² 等电位铜带接入机房专用接地汇流排，接地电阻≤2Ω。

	6
	检测及综合费用
	CMA第三方屏蔽效能检测
	项
	含复测、配合厂家验收。

	7
	供货、施工、工期要求
	
	项
	近三年内同类三甲医院 256 排CT机房防护、核磁屏蔽工程施工业绩≥5项

总工期：25天

施工全过程封闭管理，降噪、防尘，不影响医院门诊正常运营；成品保护，完工全面清洁。


核磁项目整体要求：1.本屏蔽室专供飞利浦 Innovation Ultra3.0T 超导磁共振成像系统使用，投标人施工方案、材料、屏蔽效能、孔洞处理、失超管转接等必须完全匹配该机型原厂场地规范，配合厂家设备安装。
执行标准GB/T 12190-2021《电磁屏蔽室屏蔽效能测量方法》；WS/T 1082-2022《医用磁共振机房建设技术规范》；GBZ 130-2020《放射诊断放射防护要求》；IEC 60601-2-33 医用磁共振设备环境规范飞利浦 Ingenia Ultra 原厂场地技术手册。

3.质保期1年（含整体工程）。发生故障货物到达现场后48小时内更换完毕。

4.本项目为固定总价包干合同，包含人工、主材、辅材、运输、焊接、打磨、防腐、降噪、检测、资料、税费、质保、清运、成品保护等所有费用。

5.投标人必须踏勘现场，充分理解飞利浦3.0T Innovation Ultra机房特殊施工要求，踏勘风险自行承担。

6.工程结束后需通过CMA第三方屏蔽效能检测，由中标方承担一切费用。


