大庆市人民医院单管气动物流系统采购项目招标公告

一、项目编号：RMYYYX2652
二、项目名称：单管气动物流系统
三、采购方式：院内竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照（经营范围含设备生产）

	2
	企业资质
	企业法人营业执照（包含所投产品经营范围）

	3
	
	建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质

	4
	
	开户许可证

	5
	
	法人代表授权书

	6
	
	法人代表身份证复印件

	7
	
	投标代表身份证复印件

	8
	
	所投产品逐级授权

	9
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价

	10
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	11
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	12
	技术规范偏离表[实质性参数需提供产品检测报告，产品技术要求，或具有法律效力的佐证材料]

	13
	所投产品彩页及产品检验报告

	14
	提供所投产品配置清单

	15
	国家企业信用信息公示系统截图

	16
	售后服务承诺书及质量保证协议

	17
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	18
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求及数量：见附件

七、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本，每页均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年8月3日至2026年8月5日（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼205室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612089 （采购办） 

0459-6612941 （医学装备科）         
附件1：(包一)

	序号
	采购项目
	使用科室
	预算单价

（万元）
	合计

（万元）
	数量
	备注

	1
	单管气动物流系统
	检验科
	45
	45
	1
	


  大庆市人民医院   

2026年8月2日
附件1
单管气动物流系统主要技术要求
1.全院样本即时传输速度，应满足5-12米/秒可调。

2.能实现样本远距离传输，最大传输距离≥1500米，高度≥100米。

★3.设备传输效率不少于1200支/小时。（提供相关证明材料）

4.为了方便紧急样本优先传输，设备应设有优先传输样本投放口，且优先传输投放口和常规投放口应分开独立设置。（提供设备实拍图片）

★5.为方便特殊类型的标本无需进行传输，发射端应设有多功能仓，可自动分离出特殊标本和异常标本并将分离出来的标本存储在多功能仓。（提供设备实拍图片）

6.系统发射端入料仓容量，应不小于200支。

7.对传输的样本进行自动签收处理，并精准记录每支试管的发送时间和接收时间。(提供设备实拍图片)

★8.受空间限制，设备发射端占地面积不大于0.2㎡，接收端应为壁挂式，不接受落地式接收端。（提供相关证明材料）

9.设备除自动签收功能外，同时支持手工扫码签收功能，且异常标本可进行蜂鸣提醒。

10.支持样本统计与追溯功能，能精准记录各个样本的发送时间、接收时间以及发送数量和接收数量等。(提供设备实拍图片)

11.为了方便夜间采血检验的及时性，传输接收端应具备夜间声光提醒功能，夜间样本到站能及时进行提醒，确保样本可及时进行检验。（提供相关证明材料）

★12.为方便医务人员操作,设备发射端需配备不小于10英寸触摸显示屏。（提供设备实拍图片）

13.为实现血液标本的规范接收与跨科室试管智能传输，建立标本自动签收机制，确保标本流转全程可追溯、信息准确无误。

14.设备需具备样本到站声灯光报警提醒功能，且报警状态可控。（需提供带灯光的设备实拍图）
15.为方便医护人员统计每天的标本接收数量，接收端应有内嵌式显示屏，能显示发射数量与接收数量以及相应的提醒信息。

16.接收端内嵌屏幕尺寸应大于等于7英寸触摸显示器，分辨率小于等于800*480。（提供相关证明材料）
★17.为方便医护人员集中拿取样本，接收端需具备样本收集：接收端完成样本签收后，可统一存放于接料盒内。（提供设备实拍图片）
18.设备适用试管尺寸：长度75-110mm；管帽直径16±1mm；管身直径11-13mm。

19.为方便故障处理，需具备故障自动处理和手动处理功能。（提供相关证明材料）
20.为确保标本质量和稳定接收，设备需具备反吹气流和三级控速功能。（提供相关证明材料）
21.接收端具备与发射端的通信功能。

22.施工要求

★（1）投标总报价系指采购文件所确定招标范围内全部工作内容的价格表现，包括但不仅限于中标后工程所需的材料费、人工费、辅材、包装、运输、装卸、搬运、上下楼、劳务、保险、管理费、售后、培训、利润、材料采管、设备机械、勘察测量、临时设施、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等一切费用。
★（2）一楼施工区域为急诊科通道，无法完全封闭施工，施工过程中需要保证患者通行，尽量降低噪音，同时需要避让棚内原有管道及线路。

★（3）二三四楼公共区域棚内管线复杂，包含：采暖、空调、消防电、照明、弱电系统等。施工过程需要注意成品保护，如损坏按原样恢复。

★（4）现有铺设路径棚板材料多样，包含：铝扣板、穿孔吸声铝板、石膏板、三防板等。需保证原样恢复。

★23.整机质保期3年。

★24.设备生产日期为合同签订日期半年之内。
★25.配置清单

（1）发送端≥4台

（2）接收端≥1套

（3）动力系统（功率≥22kw）1套

（4）专用管道系统：25mm（直径）按实际需要

（5）控制系统1套

备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。

附件2

设备质保期内质量问题处置条款

 1. 质量问题认定：本条款所指质量问题，为设备在质保期内，因产品自身设计、生产、原材料、装配等非人为因素、非采购方操作不当、非外力损坏导致的故障、性能不达标、无法正常运行等问题，不包含采购方人为损坏、违规操作、不可抗力造成的设备故障。

2. 维修及不合格认定：设备出现上述质量问题后，供货方需在接到采购方故障通知后，按合同约定时限指派专业人员开展免费维修工作；若经一次性维修后，设备仍无法达到合同约定的技术参数、使用标准及正常临床运行要求，经双方共同核验，即应判定为质量问题。供货方接到通知后拒绝进行核验的，视为认可采购方单方对质量问题的判定结果。
3.影响诊疗时长认定：设备经维修后故障仍然持续，导致采购方相关临床诊疗项目无法正常开展、诊疗工作被迫中断，累计影响时长达到3个工作日及以上的，即触发本条款后续处置规则。

4. 处置方式执行：满足以上情形的，采购方有权自主选择以下任一处置方式，供货方须无条件配合执行：

选择一：解除合同并退货，供货方需在采购方提出解除合同及退货要求后，即视为原合同解除并在约定时限内全额退还采购方已支付的全部设备款项，同时负责设备拆卸、运回等全部事宜并承担相关费用。如给采购方造成损失，供货方还应按照实际损失数额进行赔偿。

选择二：更换全新合格设备，供货方需在约定时限内，免费为采购方更换同型号、全新且符合国家及合同质量标准的合格设备，完成设备的运输、安装、调试及验收，确保设备立即投入正常临床使用。如给采购方造成损失，供货方还应按照实际损失数额进行赔偿。

5. 质保期限延长：若处置方式为更换全新设备，则质保期应以新设备更换完成，验收合格之日起重新计算。


